Lisa 1

Hankeobjekti tehniline kirjeldus

Hankija:	Aktsiaselts Rakvere Haigla

Lõuna põik 1, Rakvere, Lääne-Virumaa

Registrikood 10856624

Pakkuja:	Ettevõtte nimi		..............................................................

Reg kood		..............................................................

Esindaja		 .............................................................

(Volitusega esinduse korral on vajalik volikiri)

Kontakttelefon		..............................................................

e-post			..............................................................

Pakutav toode		..............................................................

(tootja, mudel)

Siibripesur

Käesoleva hanke eesmärgiks on hankida 1 (üks) alljärgnevatele nõuetele vastavat siibripesur (ingl. Bedpan washer) operatsiooni osakonda  uriinipudelite, voodisiibrite, jalanõude, aspiratsioonipurkide jm. pesuks ja termiliseks desinfitseerimiseks koos garantiiaegse hooldus- ja remonditeenusega (24 kuu jooksul) ning garantiijärgse hooldus- ja remonditeenusega (24 kuu jooksul).

Remonditööde maht ei ole hankijale siduv. Hankijal on õigus remonditööde eeldatavat mahtu vastavalt tegelikule vajadusele vähendada.

Tehniline kirjeldus:

| Jrk. | Funktsionaalne omadus | Pakutava seadme vastavus nõutud tingimusele (jah/ei, numbriline väärtus, vajadusel kirjeldus) | Viide tootja poolt väljastatud tehnilisele andmestikule, mis tõendab toote vastavust nõudele (dokumendi nimi ja lehekülje number) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Üldnõuded siibripesurile |  |  |
|  | Seade peab olema uus, üleandmise hetkel ei tohi seadme tootmisest möödas olla enam kui 12 kuud. |  |  |
|  | Seadme korpus ja pesukamber(min.AISI304) peab olema valmistatud roostevabast terasest, desinfitseeritav ja lihtsasti puhastatav. |  |  |
|  | Pesukambri maht mitte vähem kui 90L |  |  |
|  | Pesukamber peab olema siledapinnaline ning ilma keeviste ja valtsideta. |  |  |
|  | Seade peab olema eest laetav ja tühjendatav. |  |  |
|  | Seade tühjendab aspiratsioonipurgid/uriini-pudelid automaatselt peale ukse sulgemist. |  |  |
|  | Seadmel peab olema tarbevee trassi külma- ja soojavee torustiku ühenduskoht 3/4" üleujutusvastase süsteemiga. |  |  |
|  | Seade peab olema varustatud allajooksuga põrandasse kanalisatsiooni äravoolu standardsesse kanalisatsioonitorusse läbimõõduga D110 mm |  |  |
|  | Seadme juhtimine/ekraan peab asuma pesukambrist ülevalpool ehk pesukambri kohal. |  |  |
|  | Võimaldab teostada desinfektsiooni protsessi temperatuuriga min.90ºC vähemalt 60 sekundi jooksul. Desinfektsiooni temperatuur ja aeg peavad olema muudetavad. |  |  |
|  | Ukse automaatne lukustus kogu töötsükli ajal ja mehaaniline avariivabastus masina rikke korral (k.a. elektrikatkestuse korral). |  |  |
|  | Seadme sisemus peab võimaldama mahutada kõik protsessi käigus kasutatavad kemikaalide kanistrid. |  |  |
|  | Seadmel on tühja kemikaali kanistri ja teiste veateadete alarm-indikaatorid (visuaalsed alarmid). |  |  |
|  | Seadmes peab olema võimalik kasutada erinevate tootjate pesu- ja desinfektsiooni-aineid. |  |  |
|  | Seadmel peab olema reguleeritava jõudluse ja tasemeanduriga pump pehmendusaine ja pesuaine jaoks. |  |  |
|  | Automaatne pesu/desinfektsiooniaine ja pehmendusaine doseerimissüsteem sisaldub seadme komplektis. |  |  |
|  | Seadmel katlakivi eemaldamise süsteem (k.a. aurugeneraator), varustatud katlakivi eemaldamise programmiga. |  |  |
|  | Seadme välismõõdud (laius/sügavus) kuni 600x600mm +10% |  |  |
|  | Veejaotussüsteem kambris: fikseeritud vihmutid ja vähemalt 2 roteeruva pihustiga vihmutit (ehk suunda muutva veejoaga). |  |  |
|  | Seadme desinfektsioon iga tsükli ajal. |  |  |
|  | Auruga desinfitseerimiseks integreeritud survestamata boiler. |  |  |
|  | Seadmel peab olema sisseehitatud kambrisisene temperatuuriandur. |  |  |
|  | Koormuse temperatuurikaitse ja ülekuumenemise katkesti. |  |  |
|  | Vahu ja pesuvee rõhu kontrollimine. |  |  |
|  | Mälu säilimine elektrivõrgu katkestuse korral. |  |  |
|  | Ülevoolu andur. |  |  |
|  | Seadme mitte töötamisel automaatne veepaagi täielik tühjendamine. |  |  |
|  | Seade on varustatud reguleerivate jalgadega. |  |  |
|  | Seadmega peab kaasas olema kolm pesuresti: - rest uriinipudelite/voodisiibrite pesuks: mahutama vähemalt 4 uriinipudelit (min.1300ml) / 2voodisiibrit; - rest aspiratsioonipurkide (välismõõdud max kõrgusega 340mm, läbimõõt max 140mm) pesuks: mahutama vähemalt kaks 3 liitrist aspiratsioonipurki. - rest jalanõude pesuks: mahutama vähemalt 4 paari; |  |  |
|  | Müratase: ≤ 65 dB. |  |  |
|  | Hind peab sisaldama transporti kuni lõpliku asukohani, seadme ühendamist haigla poolt välja ehitatud kommunikatsioonidega ja personali väljaõpet kohapeal. |  |  |
|  | Garantiitingimused |  |  |
|  | Pakutava seadme garantiiaeg peab olema vähemalt 24 kuud alates seadme üle andmisest. |  |  |
|  | Garantiiperioodil teostab Pakkuja seadme tasuta hoolduse (korraline hooldus ja remont rikete kõrvaldamiseks koos kõigi varuosadega). |  |  |
|  | Pakkuja on kohustatud korraldama ja teostama lõpliku korralise garantiihoolduse vahetult enne garantiiperioodi lõppu, informeerides sellest vähemalt 2 nädalat ette. Garantiihoolduse käigus tuvastatud puudused kuuluvad garantii korras parandamisele, va. kui puudused ei tekkinud väärkasutamise tõttu. |  |  |
|  | Garantiitööde täitmise kohta koostatakse enne seadme garantiiaja lõppu Poolte poolt allkirjastatav garantiitööde lõppakt. |  |  |
|  | Pakkuja peab tagama Hankija esindajale ligipääsu tehnilistesse menüüdesse vähemalt samal tasemel, mis on Pakkuja enda spetsialistil |  |  |
|  | Pakkuja kohustub teostama peale garantiiperioodi lõppu sama hanke raames seadme hooldusteenust kestusega 24 kuud, mille maksumus on märgitud Pakkuja poolt antud riigihanke hinnapakkumises. Hooldustööde maksumus sisaldab kõiki korralise hoolduse teostamisega seotud kulusid (sh hooldustarvikud). |  |  |
|  | Pakkuja kohustub täitma hooldus-ja remonditeenuse nõudeid nii garantiiaegsel kui ka garantiijärgsel perioodil punkti 3 kohaselt. |  |  |
|  | Hooldus- ja remonditeenuse nõuded |  |  |
|  | Pakkumises esitada ülevaade Pakkuja- poolsetest hoolduse ja remondi võimekustest, tõendada piisava kompetentsiga ja riigikeeles kõneleva hooldepersonali olemasolu Eestis. Pakkuja peab omama hooldusmeeskonnas vähemalt ühte tootja täiendkoolitust läbinud hooldusinseneri. |  |  |
|  | Pakkuja teostab garantiiperioodil seadme hoolduse, mis vastab tootjapoolsele reglemendile. |  |  |
|  | Hooldus teostatakse üldjuhul seadme asukohas. |  |  |
|  | Pakkuja peab esitama (tootjapoolsed soovitused) väljavõtte hoolduse kohta, mis sisaldab kõiki tootja poolt seadmele ette nähtud hooldustöid. |  |  |
|  | Pakkuja peab esitama hooldusplaani (teostatavate tööde täieliku loetelu) koos hooldusgraafikuga (sagedus ja ühe korra kestvus) |  |  |
|  | Hoolduse või remondi järel tuleb esitada allkirjastatud akt teostatud töödele, mis sisaldab: - teostatud hooldus/remonttööde loetelu, mahtu ja selleks kulunud aega; - vahetatud varuosade loetelu, kasutatud hooldustarvikute ja materjalide nimetusi ja koguseid; - teostatud mõõtmiste loetelu ja tulemusi; - teostatud seadistuste loetelu; - tuvastatud kõrvalekaldeid normist. |  |  |
|  | Seadme rikke korral kohustub Pakkuja väljakutsele reageerima kohaletulekuga tööpäevadel kella 8:00-17:00 hiljemalt 48 tunni jooksul peale teate edastamist Hankija poolt. |  |  |
|  | Pakkuja tagab alates seadme üleandmisest selle töökorras oleku ja kasutamisvalmiduse vähemalt 355-ks päevaks kalendriaastas. Seadme hooldusest, puudulikust hooldusest või riketest tingitud summaarne seiskumine ei tohi kesta üle 10 (kümme) tööpäeva ühe kalendriaasta kohta, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva ühe rikke korral. |  |  |
|  | Pakkuja on kohustatud remonttööde korral esitama hinnakalkulatsiooni (sealhulgas vahetatavate varuosade hinnad) ja kooskõlastama remonttööde maksumuse Hankijaga. |  |  |
|  | Koolitus |  |  |
|  | Pakkuja peab tagama peale seadme lõplikku paigaldamist ja installeerimist kasutajatele seadme kasutamise koolituse. |  |  |
|  | Pakkuja tagab seadme hooldusega seotud teemade ülevaatliku tutvustuse, mis tagab võimaluse teostada kohapealset esmast diagnostikat ning vajadusel lihtsamaid hooldustöid, kooskõlastades need esmalt pakkujaga. |  |  |
|  | Pakkuja peab esitama Hankijale eestikeelse kasutusjuhendi ja seadme hooldusjuhendi(võib olla ingliskeelne) elektroonilisel kujul. |  |  |
|  | Koolitusejärgselt antakse seadme kasutajale eestikeelsed kasutusjuhendid paberkandjal, mis käsitlevad kõiki seadme tööprotsesse. |  |  |
|  | Seadme üleandmine: |  |  |
|  | Seade loetakse üleantuks kui on läbi viidud koolitused ning on üle antud juhendid. Seadme üleandmise kohta koostatakse kahepoolne üleandmise-vastuvõtmise akt. |  |  |
|  | Tarne- ja paigaldustingimused: |  |  |
|  | Pakkuja tarnib ja paigaldab seadmed aadressile Lõuna põik 1, Rakvere, Lääne Virumaa. |  |  |
|  | Paigaldusel tuleb arvestada Hankija olemasolevate kommunikatsioonide, ruumides asuvate teiste seadmete ja sanitaartehnikaga. |  |  |
|  | Üleminekud, mis on vajalikud pakutavate siibripesumasinate ühendamiseks olemas-olevate kommunikatsioonidega hangib ja paigaldab Pakkuja. |  |  |
|  | Pakkuja paigaldab seadme juurde seinale veekindla kasutamise lühijuhendi, milles on muuhulgas toodud ekraani ja nuppude kasutamise lühikirjeldus, alarmide seletus ning visuaalselt kuvatud abivahendite korrektne paigaldamine pesurestile. |  |  |
|  | Seadme paigaldus peab sisaldama: seadme paigaldamist etteantud kohale, ühendamist kommunikatsioonide ja kemikaalidega (n. pesuaine ja katlakivi eemaldaja min.1L), seadistamist ning seadme lahti pakkimisest tekkinud pakkematerjalide utiliseerimist. |  |  |
|  | Seadme transport kuni seadme lõpliku asukohani ettenähtud ruumi ja seadme paigaldus peavad olema pakkumuses. |  |  |
|  | Tarnetähtaeg: hiljemalt 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. |  |  |
|  | Muud nõuded |  |  |
|  | Pakkuja peab omama pakutavate seadmete müügi esindusõigust Eesti Vabariigis. Pakkuja peab esitama tootja kinnituse müügi esindusõiguse olemasolu kohta Eesti Vabariigis |  |  |
|  | Esitada dokumendid vastavuse kohta: Meditsiiniseadmete direktiivile (93/42/EMÜ); Kehtivatele standarditele: EN ISO 15883 Vastavusdeklaratsioon, tootel peab olema CE-märgistus. |  |  |